# OperatorSense Live — EDA prsteň: technická dokumentácia

Technický popis meracej súpravy EDA (senzorový prsteň + USB dongle) a aplikácie operatorsense_live.html, ktorá slúži na čítanie, záznam a export jej dát v prehliadači.

> Slovenská verzia dokumentu OperatorSense_Live_Documentation.md. Názvy súborov, identifikátory, > polia CSV/JSON a popisy tlačidiel v aplikácii zostávajú v angličtine — tak, ako sa reálne > zobrazujú na obrazovke a v exportoch.

## 1. Čo je tento systém

| Časť | Funkcia |
| --- | --- |
| EDA prsteň | Senzor nosený na prste. Meria odpor kože a vysiela ho rádiom v pásme 2,4 GHz. |
| USB dongle | Prijíma rádiové pakety a vypisuje ich ako ASCII riadky na virtuálnom COM porte USB. |
| operatorsense_live.html | Číta tento COM port v prehliadači Chrome/Edge, zobrazuje signál naživo, zaznamenáva ho, exportuje CSV a vie záznam odoslať na server metódou POST. |
| CALIBRATION.xlsx | Nameraná tabuľka ADC kód → odpor pre oba prstene (implementovaná v aplikácii, pozri §5). |
| foto/ | Fotografie prsteňa a dongla. |

### Reťazec signálu

┌──────────────┐   2.4 GHz rádio    ┌────────────────────────┐   USB (virtuálny COM) ┌───────────────────┐
  │  EDA prsteň  │ ─────────────────► │       USB dongle       │ ────────────────────► │   Chrome / Edge   │
  │              │  IEEE 802.15.4     │                        │  38400 baud, 8/N/1    │                   │
  │ ATMEGA128RFA1│  proprietárny      │ ATMEGA128RFA1 prijímač │  ASCII textové riadky │ operatorsense_live│
  │ meranie      │  formát paketov    │  + FTDI FT232RQ        │                       │ .html (Web Serial)│
  │ odporu kože  │  (nezdokumentovaný)│  USB-sériový prevodník │                       │                   │
  └──────────────┘                    └────────────────────────┘                       └───────────────────┘
                                                                                                 │
                                                                              CSV súbor ◄────────┼────────►  HTTP POST
                                                                              (lokálne)          │           (JSON, voliteľné)

Dongle je nevyhnutný. Android nedokáže čítať prsteň priamo — pozri §3.

## 2. Hardvér

### 2.1 Čipy

| Zariadenie | Čipy |
| --- | --- |
| Prsteň | ATMEGA128RFA1 — 8-bitový mikrokontrolér AVR s integrovaným vysielačom/prijímačom 2,4 GHz IEEE 802.15.4. |
| Dongle | ATMEGA128RFA1 (rádiový prijímač) + FTDI FT232RQ (prevodník USB na sériový port). |

Čip FTDI sa hlási ako štandardný virtuálny COM port, takže na súčasných systémoch Windows/macOS/Linux netreba žiadny ovládač od výrobcu a prehliadač ho vie otvoriť cez rozhranie Web Serial API.

USB vendor ID: 0x0403 (FTDI) — aplikácia ním filtruje dialóg výberu portu.

Nastavenia sériového portu: 38400 baud, 8 dátových bitov, bez parity, 1 stop bit, bez riadenia toku.

Súprava je necertifikovaný prototyp: neexistuje k nej FCC ID ani obdobné schválenie.

### 2.2 Prsteň

Malá zaliata doska plošných spojov na čiernom elastickom pásiku so suchým zipsom; pásik ju drží na prste a umožňuje jednému kusu sadnúť na rôzne hrúbky prstov.

Nasadený

Prsteň na prste, gombíková batéria a pridržiavacia svorka smerujú von

Rozopnutý, s vybratou batériou

Prsteň s rozopnutým pásikom a vybratou batériou CR1620; vidno zaliatu dosku a svorku batérie

Elektronika je zaliata v priehľadnej zalievacej hmote, takže doska je zapuzdrená, ale jej súčiastky zostávajú viditeľné. Pásik je prevlečený cez otvory na oboch koncoch modulu.

Napájanie: jedna lítiová gombíková batéria CR1620 3 V, držaná spájkovanou kovovou pružinovou svorkou. Batéria je vymeniteľná používateľom a sedí na vonkajšej strane modulu.

Zariadenie nemá nabíjací konektor ani vypínač — prsteň beží vždy, keď je batéria vložená, a jediný spôsob, ako ho vypnúť, je vybrať ju zo svorky. Výdrž batérie nie je zdokumentovaná (pozri §9).

Elektródy dotýkajúce sa kože sú na spodnej strane, proti prstu; na týchto fotografiách ich vidieť nie je. (Predpoklad odvodený z toho, že batéria je umiestnená na opačnej strane.)

Zaobchádzanie

Pri odkladaní súpravy vyberte batériu zo svorky, inak prsteň ďalej vysiela a vybíja ju.

Modul pritlačte ku koži pevne, ale pásik neuťahujte nadmerne — prsteň, ktorý stratí kontakt s kožou, sa prejaví ako zamrznutá hodnota (pozri §6.6).

### 2.3 Doska dongla

Nezapuzdrená doska plošných spojov s priamo naspájkovaným konektorom USB-A.

Horná strana — rádio

Dongle, horná strana: ATMEGA128RFA1 a anténa v plošnom spoji

Čip v puzdre QFN s označením ATMEL MEGA128RFA1-ZU, ďalšie značenie 1114D TW / 0T8301 (1114 čítané ako dátumový kód = približne 11. týždeň roku 2011).

Koniec oproti konektoru USB nesie anténu vyleptanú priamo v medi dosky; externá anténa neexistuje.

Spodná strana — rozhranie USB

Dongle, spodná strana: prevodník FTDI, tlačidlo, neosadená lišta

Prevodník FTDI z USB na sériový port, kryštál a pasívne súčiastky.

Mikrospínač (tlačidlo) — mikrokontrolér nereštartuje. Overené trojnásobným podržaním na 8 sekúnd pri otvorenom sériovom porte: tok paketov pokračoval nerušene v rytme 3,1 s, bez jedinej medzery a bez zmeny obsahu riadkov. Buď nie je zapojený, alebo ho firmvér ignoruje. Pri prevádzke nie je potrebný a je neškodný.

Rad neosadených prekovených otvorov, najpravdepodobnejšie programovacia/ladiaca lišta (ISP alebo JTAG) — jediná cesta k pamäti čipu, pozri §8.

Linky DTR a RTS z prevodníka FTDI nie sú pripojené na reset. Overené impulzmi na oboch: dátový tok sa neprerušil. Znamená to, že počítač nemá ako dongle reštartovať ani rozhodiť — žiadny softvér sa k mikrokontroléru cez USB nedostane.

Zaobchádzanie

Doska je odhalená: držte ju za konektor USB a zaobchádzajte s ňou ako s citlivou na elektrostatický výboj.

Koniec s anténou udržiavajte mimo prstov, šasi notebooku a kovových plôch. Krátky predlžovací USB kábel, ktorý dongle odsunie od počítača, je najjednoduchší spôsob, ako zlepšiť dosah a stabilitu spojenia.

## 3. Rádiové spojenie medzi prsteňom a donglom

| Vlastnosť | Stav |
| --- | --- |
| Protokol | Proprietárny protokol 2,4 GHz nad fyzickou vrstvou IEEE 802.15.4, možno odvodený od Thread/ZigBee. Nie je to Bluetooth, BLE ani ANT. (Vyjadrenie vývojára, nepotvrdené.) |
| Frekvenčné pásmo | 2,4 GHz. |
| Párovanie | Žiadne — odmerané. Dongle bol počas testu päťkrát odpojený od napájania a spojenie sa zakaždým obnovilo samo, okamžite a bez zásahu. Prsteň a dongle majú pevné adresy (pozri §4.2). |
| Služby / UUID GATT | Neaplikovateľné — vrstva BLE neexistuje. |
| SDK / API | Žiadne. Jediným rozhraním je sériový výstup dongla. |
| Šifrovanie | Neznáme. Zistiteľné len odchytením rádiového rámca prijímačom 802.15.4, ktorý nemáme. Pre popis súčasnej funkcie zariadenia to nie je podstatné. |

Čítanie z Androidu nie je možné. Telefón ani tablet nemajú rádio 802.15.4 a prsteň neposkytuje žiadny profil BLE, takže jediná cesta k dátam vedie cez dongle pripojený k počítaču.

## 4. Formát sériového výstupu

Dongle vysiela čistý text ASCII, jeden riadok na každé prijaté meranie.

### 4.1 Ukážkový riadok

D8730:01[CEE3];CAFE;1068

### 4.2 Polia

| Pole | Príklad | Význam | Istota |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikátor paketu | D8730 | Konštantný, nie počítadlo | Odmerané |
| Kanál | 01 | Rádiový kanál, konštantný | Odmerané (význam je predpoklad) |
| Adresa dongla | CEE3 | Adresa prijímača, konštantná | Odmerané (význam je predpoklad) |
| Adresa prsteňa | CAFE | Adresa odosielateľa, konštantná | Odmerané (význam je predpoklad) |
| Hodnota | 1068 | ADC kód nameraného odporu | Potvrdené |

Prvé štyri polia sú statické identifikátory. V zázname s 1 054 vzorkami za 67 minút ani v žiadnom z neskorších meraní sa nezmenilo ani jedno z nich. Pôvodný predpoklad vývojára, že sa D8730 mení od paketu k paketu, sa meraním nepotvrdil — stratu paketov teda z týchto polí nemožno rozpoznať.

Riadok má vždy pevnú dĺžku 24 bajtov (23 znakov + ukončovací znak).

Aplikácia číta ako hodnotu celé číslo za posledným ;, takže funguje ďalej aj v prípade, že sa predchádzajúce polia neskôr vyložia inak.

### 4.3 Ukončenie riadka a vzorkovacia frekvencia

Ukončovací znak: samotné LF (0x0A), bez CR. Odmerané na surových bajtoch zo sériového portu; v celom zázname sa nevyskytol ani jeden neplatný bajt. Aplikácia napriek tomu akceptuje \r\n, \r aj \n a neúplný zvyšok riadka si odkladá do bufferu, kým nedorazí jeho zvyšok.

Vzorkovacia perióda: 3,101 s (≈ 0,32 Hz). Odmerané na 965 intervaloch; smerodajná odchýlka 20 ms. Perióda je nemenná — drží aj pri skrate, aj pri rozpojenom obvode. Aplikácia frekvenciu meria aj naživo z posledných 50 paketov a zobrazuje ju v Hz a s/vzorku.

Fáza sa po každom výpadku preukotví. Ak vysielanie na chvíľu vypadne, nasledujúce pakety nepokračujú v pôvodnej mriežke, ale v novej — posunutej najčastejšie o ±1,03 s, čo je presne tretina periódy. V 67-minútovom zázname sa fáza posunula pri 24 z 34 výpadkov.

> Dôsledok pre spracovanie dát: vzorky sa nedajú klásť do pravidelného časového rastra. Vždy > pracujte so skutočnými časovými značkami z exportu.

### 4.4 Rozsah hodnôt a význam 65535

Prevodník je 16-bitový, overený rozsah nameraných hodnôt je 2 až 65535.

Hodnota 65535 (0xFFFF) znamená rozpojený obvod — teda žiadne platné meranie. Nie je to špeciálny kód od firmvéru, ale saturácia prevodníka: odpor prekročil merateľný rozsah. Potvrdené priebehom po zložení prsteňa z prsta, kde hodnota do stropu plynule vystúpila, ako na elektródach vysychala vlhkosť:

615 → 1945 → 5144 → 9121 → 13994 → 20321 → 28050 → 36903 → 46515 → 55097 → 65535

> Dôsledok pre spracovanie dát: vzorky s hodnotou 65535 treba pred analýzou odfiltrovať. V > 67-minútovom zázname ich bolo 312 z 1 054, teda 29,6 %, a to v dlhých súvislých blokoch (98, 61, > 52, 42, 25 a 24 vzoriek za sebou). Medián so sentinelmi vyjde 3 140, bez nich 2 146. Odrezať treba > aj úsek tesne pred saturáciou — od straty kontaktu po dosiahnutie stropu ubehne asi 100 sekúnd, počas > ktorých hodnoty vyzerajú ako platné meranie.

## 5. Kalibrácia: ADC kód → odpor → vodivosť

Vysielaná hodnota je surový ADC kód, nie ohmy. Ku každému prsteňu boli pripojené referenčné odpory a zaznamenaná nahlásená hodnota; výsledkom je CALIBRATION.xlsx:

| R [kΩ] | ADC kód — prsteň CAFE (s pásikom) | ADC kód — prsteň CAD1 (bez pásika) |
| --- | --- | --- |
| 0.55 | – | – |
| 1 | 3 | 3 |
| 2.2 | 9 | 10 |
| 5.55 | 27 | 28 |
| 8.19 | 40 | 42 |
| 17.9 | 93 | 96 |
| 38.9 | 212 | 212 |
| 68.3 | 361 | 377 |
| 100.2 | 554 | 550 |

Dva prstene, dva stĺpce — kalibrujú sa mierne odlišne. Adresa prsteňa je prítomná v každom pakete, takže aplikácia vyberá zodpovedajúci stĺpec automaticky; pri neznámej adrese sa vráti k stĺpcu CAFE a v odosielanom payloade to označí ako núdzové riešenie (fallback).

Ako aplikácia prevádza (kód na začiatku súboru operatorsense_live.html):

Medzi bodmi tabuľky: lineárna interpolácia. Odozva je takmer, ale nie presne lineárna (pomer kód na kΩ sa posúva z 3,0 na 5,5), takže po častiach zostavená tabuľka je presnejšia než jediná preložená priamka.

Mimo rozsahu 1–100,2 kΩ: lineárna extrapolácia z najbližšieho úseku. Takéto hodnoty sú odhady a sú všade označené: (extrapolated) v živom údaji, in_calibrated_range v CSV a inCalibratedRange v JSON. Namerané hodnoty na koži zvyčajne ležia nad kalibrovaným rozsahom (kód 1068 ≈ 185 kΩ), takže tento príznak sa objavuje často — označuje pokrytie kalibráciou, nie chybu.

Pod kalibrovaným rozsahom: riadok 0,55 kΩ obsahuje v tabuľke –. Neznamená to, že zariadenie nehlási nič — v prevádzke boli namerané hodnoty až po 2, teda hlboko pod prvým kalibračným bodom. Pomlčka zjavne znamená, že vývojár tam nedostal stabilné meranie, nie že výstup chýba.

Vodivosť: µS = 1 000 000 / Ω. Mikrosiemens je štandardná jednotka pre analýzu EDA a zároveň jednotka, ktorú používa aplikácia VitalWork pre Android na kanáli EDA z hodiniek Galaxy Watch, takže obe sú priamo porovnateľné.

Surový ADC kód zostáva v každom exporte vedľa prevedených hodnôt, takže dáta možno prepočítať znova, ak sa kalibrácia zreviduje.

Pridanie ďalšieho prsteňa: doplňte jeho adresu a namerané dvojice do CALIBRATION_TABLES v súbore operatorsense_live.html. Nič iné sa nemení.

## 6. Aplikácia operatorsense_live.html

Jediný sebestačný súbor HTML — bez inštalácie, bez servera, bez závislostí. Dongle číta cez rozhranie prehliadača Web Serial API.

### 6.1 Požiadavky

Desktopový Chrome alebo Edge. Firefox, Safari ani mobilné prehliadače Web Serial neimplementujú; ak nie je podporované, stránka zobrazí varovný pruh.

Pripojený dongle.

### 6.2 Rozloženie obrazovky

| Sekcia | Obsah |
| --- | --- |
| Horná lišta | Connect / Disconnect, výber prenosovej rýchlosti (predvolene 38400), poznámka 8/N/1, stav pripojenia. |
| Štatistické karty | Aktuálna surová hodnota ADC, prevedené kΩ a µS, min / max / priemer, vzorkovacia frekvencia (Hz, s/vzorku), trvanie, počet zaznamenaných vzoriek, počet udalostí. |
| Živý signál | Posuvný graf posledných 600 vzoriek so značkami udalostí a dekódovaný pohľad na posledný paket. |
| Recording & export | Start/Stop recording, Mark event, Download CSV, Send to server, Clear recording a nastavenia servera. |
| Surový sériový výpis | Posledných 200 riadkov presne tak, ako prišli — prvé miesto, kam sa pozrieť, keď sa niečo správa čudne. |

### 6.3 Pracovný postup

1.	Pripojte dongle (Connect) — prehliadač zobrazí dialóg výberu portu filtrovaný na zariadenia FTDI (po jeho zrušení sa otvorí nefiltrovaný zoznam). Živý graf a štatistiky sa spustia okamžite.

2.	Spustite záznam (Start recording) — od tejto chvíle sa každá vzorka ukladá s časovou značkou. Na sledovanie živého grafu záznam potrebný nie je.

3.	Označte udalosť (Mark event, voliteľné, počas záznamu) — aplikácia si vyžiada popis (napr. touch, stimulus) a umiestni značku do grafu aj do exportu, pripojenú k časovo najbližšej vzorke.

4.	Zastavte záznam (Stop recording) — zachytené dáta zostávajú v pamäti.

5.	Stiahnite CSV (Download CSV) a/alebo odošlite na server (Send to server).

6.	Vyčistite záznam (Clear recording) pred ďalším behom.

Správanie bufferu: stiahnutie CSV buffer nevyprázdni. Ak spustíte druhý záznam bez stlačenia Clear recording, oba behy skončia v jednom súbore. Odpojenie dongla záznam zastaví, ale dáta zachová, takže zachytený úsek sa dá aj potom exportovať alebo odoslať.

### 6.4 Export do CSV

Názov súboru: operatorsense_capture_<timestamp>.csv.

timestamp_iso, epoch_ms, elapsed_ms, value_adc, resistance_ohm, conductance_us,
in_calibrated_range, packet_id, channel, dongle_addr, ring_addr, event, raw

| Stĺpec | Význam |
| --- | --- |
| elapsed_ms | Milisekundy od prvej zaznamenanej vzorky. |
| value_adc | Surový kód tak, ako bol vyslaný, nikdy neupravený. |
| resistance_ohm, conductance_us | Prevedené cez kalibračnú tabuľku daného prsteňa (§5). |
| in_calibrated_range | 1 v rozsahu 1–100,2 kΩ, 0 pri extrapolácii. |
| event | Popis značky, ktorá pripadla na túto vzorku. |
| raw | Pôvodný sériový riadok, ponechaný na opätovné spracovanie. |

### 6.5 Odosielanie na server

Cesta na odosielanie je implementovaná, ale predvolene nesmeruje na žiadny server — kým nezadáte koncový bod, neodošle sa nič.

Konfigurácia — otvorte ⚙ Server settings v paneli Recording & export:

| Pole | Význam |
| --- | --- |
| Endpoint URL | Cieľ požiadavky POST, napr. https://api.example.org/v1/eda/captures. |
| Authentication | Bearer token (Authorization: Bearer …), API key header alebo None. |
| API key / token | Prihlasovací údaj vydaný serverom. |
| API key header name | Hlavička použitá pri schéme s API kľúčom; predvolene X-API-Key. |
| Session label | Voliteľný text odosielaný s každým záznamom. |

Save settings nastavenia uloží; Test connection odošle prázdny payload s "test": true a overí tak URL aj prihlasovacie údaje bez dát; Forget credentials ich vymaže. Nastavenia sú uložené v localStorage daného prehliadača (kľúč operatorsense.upload.v1). Ak chcete distribuovať vopred nakonfigurovanú kópiu, vyplňte UPLOAD_DEFAULTS na začiatku skriptu — uložené nastavenia však majú aj tak prednosť.

Payload — jeden JSON POST na jeden záznam:

{
  "schemaVersion": "1.0",
  "source": "OperatorSense Live (EDA ring, FTDI Web Serial)",
  "sentAtIso": "2026-08-18T09:12:33.120Z",
  "test": false,
  "capture": {
    "captureId": "os-20260818T091120-4f3a",
    "label": "operator-07",
    "startedAtIso": "2026-08-18T09:11:20.000Z",
    "endedAtIso": "2026-08-18T09:12:21.234Z",
    "durationMs": 61234,
    "sampleCount": 612,
    "eventCount": 3,
    "baudRate": 38400
  },
  "device": { "dongleAddr": "CEE3", "ringAddr": "CAFE", "usbVendorId": "0x0403" },
  "signal": {
    "unit": "raw_adc",
    "ohmsAvailable": true,
    "calibration": {
      "source": "CALIBRATION.xlsx (device developer)",
      "ringTable": "CAFE",
      "rangeKOhm": [1, 100.2]
    }
  },
  "samples": [
    {
      "epochMs": 1755506380000, "elapsedMs": 0, "valueAdc": 1068,
      "ohms": 185156.48, "microSiemens": 5.4008, "inCalibratedRange": false,
      "packetId": "D8730", "channel": "01", "dongleAddr": "CEE3", "ringAddr": "CAFE",
      "raw": "D8730:01[CEE3];CAFE;1068"
    }
  ],
  "events": [ { "epochMs": 1755506390000, "elapsedMs": 10000, "label": "touch" } ]
}

Pre prijímajúci koncový bod platí:

Za úspech sa považuje ľubovoľná odpoveď 2xx. Požiadavky vypršia po 30 s.

captureId je stabilné pre jeden záznam — použite ho na deduplikáciu opakovaných odoslaní.

Zaznamenané dáta zostávajú zachované aj po neúspešnom odoslaní, takže sa dá zopakovať alebo exportovať do CSV.

signal.calibration.ringTable uvádza použitý kalibračný stĺpec; hodnota končiaca na (fallback) znamená, že adresa prsteňa nebola rozpoznaná.

CORS: server musí povoliť origin tejto stránky. Stránka otvorená ako file:// posiela Origin: null; servírovanie HTML cez http:// sa tomu vyhne.

### 6.6 Riešenie problémov

| Prejav | Príčina / riešenie |
| --- | --- |
| „Browser doesn't support Web Serial" | Použite desktopový Chrome alebo Edge. |
| Dialóg výberu portu je prázdny | Dongle nie je pripojený alebo COM port drží iný program (PuTTY, terminál). |
| Pripojené, ale bez dát | Skontrolujte surový sériový výpis. Riadky prichádzajú, ale nedajú sa spracovať → zmenil sa formát. Neprichádza vôbec nič → nesprávna prenosová rýchlosť alebo je prsteň vypnutý/mimo dosahu. |
| Hodnota je stále 65535 | Rozpojený obvod — prsteň nemá kontakt s kožou alebo je zložený (§4.4). |
| Hodnoty zamrzli | Prsteň pravdepodobne nemá kontakt s kožou. |
| Hodnoty tesne po nasadení klesajú | Normálne — ustaľovanie trvá asi minútu (§7.1). |
| Údaj zobrazuje „(extrapolated)" | Normálne — hodnota je mimo kalibrovaného rozsahu 1–100,2 kΩ. Ovplyvňuje len presnosť prevodu, nie samotný záznam. |
| Údaj zobrazuje „—" | Zatiaľ nebol spracovaný žiadny paket alebo sa hodnota nedala previesť. |
| Send to server je zošednuté | Nie je nakonfigurovaný koncový bod alebo nie je nič zaznamenané. |
| Network/CORS error | Nesprávna alebo nedostupná URL, prípadne server odmieta origin tejto stránky. |

## 7. Namerané prevádzkové správanie

Merania z 18. 8. 2026, získané pasívnym odpočúvaním portu COM4 a rozborom 67-minútového záznamu z 15. 6. 2026. Do zariadenia sa pri nich nezasahovalo — nič sa neposielalo ani nemenilo.

### 7.1 Ustálenie po nasadení

Po nasadení prsteňa hodnota od saturácie plynule klesá a ustáli sa asi po 55 sekundách:

| Čas od nasadenia | Hodnota |
| --- | --- |
| 0 s | 65535 (bez kontaktu) |
| 6 s | 23 460 |
| 18 s | 10 987 |
| 30 s | 8 218 |
| 43 s | 5 913 |
| 55 s | 3 332 (plató) |

Potom kolíše okolo priemeru približne ±29 %.

> Do protokolu merania: po nasadení prsteňa počkajte aspoň minútu, radšej dve, až potom > spúšťajte záznam. Prvá minúta je nepoužiteľná.

### 7.2 Výpadky vysielania

| Podmienky | Výsledok |
| --- | --- |
| 67 minút merania s manipuláciou | 34 výpadkov dlhších než 4,5 s; najdlhší 7 minút |
| 200 sekúnd s prsteňom odloženým bez dotyku | ani jeden výpadok, 64 paketov v pravidelnom rytme |

Výpadky teda nie sú vlastnosťou rádiového spojenia — vznikajú pri manipulácii s prsteňom. Podozrenie padá na uvoľnenú batériu v pružinovej svorke, prípadne na zmenu polohy antény.

> Do protokolu merania: počas záznamu sa prsteňa nedotýkajte a nehýbte ním. Pri kontrole dát > počítajte s tým, že medzery v časovej rade sú bežné.

### 7.3 Čas nábehu po zapojení dongla

Od zasunutia dongla do USB po prvé dáta uplynie 5 až 7 sekúnd — z toho 1 až 3 sekundy trvá rozpoznanie zariadenia vo Windows a zvyšok je čakanie na najbližší paket.

### 7.4 Poškodené riadky

Sériová linka doručí zriedka poškodený riadok — v 67-minútovom zázname 2 z 1 054, teda 0,2 %. Aplikácia ich v súčasnosti prijme ako platné vzorky, pretože kontroluje len to, či je za posledným ; číslo. Pri spracovaní dát sa preto oplatí overiť, že riadok v stĺpci raw presne zodpovedá očakávanému tvaru.

## 8. Firmvér

K zariadeniu nebol dodaný žiadny firmvér ani zdrojový kód a autor ich už nemá. Nasledujúce vychádza z identifikácie čipov a z merania správania.

### 8.1 Na čom zariadenie beží

| Vlastnosť | Zistenie |
| --- | --- |
| Platforma | ATMEGA128RFA1 — 8-bitový AVR, 128 kB Flash, 16 kB SRAM, integrovaný vysielač 2,4 GHz IEEE 802.15.4 a hardvérové AES-128 |
| Rovnaký čip | v prsteni aj v dongli |
| Vek | dátumový kód čipu ukazuje na rok 2011 |
| Časovanie | pevná perióda 3,101 s → riadené časovačom vo firmvéri |
| Výstup | UART 38400 8N1, pevný 23-znakový textový formát, ukončenie LF |
| USB | firmvér neupravuje deskriptory FTDI — hlásia sa generické (VID_0403/PID_6001), bez názvu projektu či verzie |
| Štart | firmvér pri štarte nevypisuje žiadnu hlášku |

Rádiový stack nie je známy. Šestnásťbitové adresy a pole kanála by zodpovedali knižnici Atmel Lightweight Mesh, ktorá bola v roku 2011 pre tento čip obvyklou voľbou — je to však odhad z nepriamych indícií, nie overený fakt.

### 8.2 Ako je zariadenie programované

ATMEGA128RFA1 sa programuje cez ISP (rozhranie SPI), JTAG alebo bootloaderom cez sériovú linku. Neosadená lišta na spodnej strane dosky (§2.3) je takmer isto jedno z prvých dvoch rozhraní.

### 8.3 Čo bolo vyskúšané na získanie firmvéru

Systematicky boli preverené všetky cesty, ktoré nevyžadujú nákup vybavenia:

| Cesta | Výsledok |
| --- | --- |
| Vyčítanie cez USB / sériovú linku | Nemožné. FTDI je iba prevodník, k pamäti mikrokontroléra nemá prístup. |
| Reset cez linky DTR / RTS | Nie sú pripojené. Impulzy na oboch linkách dátový tok neprerušili. |
| Sériový bootloader | Nedosiahnuteľný, keďže z počítača sa nedá vyvolať reset. |
| Štartovacia hláška po odpojení a zapojení | Nezachytená. Windows potrebuje 1–3 s na rozpoznanie portu, hláška by odišla skôr. |
| Reset tlačidlom na doske | Tlačidlo nereštartuje — tri podržania po 8 sekúnd bez akéhokoľvek účinku. |

### 8.4 Čo by získanie firmvéru vyžadovalo

Jediná zostávajúca cesta je programátor (napr. USBasp alebo USBtinyISP, ~15 €) pripojený na neosadenú lištu, s prezvonením pinoutu multimetrom. Postup by bol výhradne čítací — najprv lock a fuse bity, a až ak sú odomknuté, obraz pamäte Flash.

Obmedzenia, s ktorými treba počítať:

Ak sú lock bity nastavené na ochranu, vyčítanie vráti balast a ďalej sa nedá nič robiť.

Výsledkom je binárka bez zdrojového kódu; vytiahnuť z nej formát paketov znamená reverzné inžinierstvo kódu AVR. Rýchly úžitok by dalo len prehľadanie reťazcov, ktoré môže odhaliť názov a verziu použitého stacku.

Získať by sa dal len firmvér dongla. Prsteň je zaliaty v živici, k jeho programovacej lište sa nedá dostať bez zničenia — a pritom práve v ňom je logika merania.

## 9. Otvorené technické otázky

1.	Kalibrácia pokrýva len 1–100,2 kΩ, kým hodnoty namerané na koži ležia takmer vždy nad týmto rozsahom — v 67-minútovom zázname bolo v kalibrovanom rozsahu len 137 z 1 054 vzoriek (13 %). Rozšírenie tabuľky o vyššie referenčné odpory (200 kΩ, 500 kΩ, 1 MΩ) by extrapoláciu odstránilo. Toto je najužitočnejšia vec, ktorú by mohol vývojár doplniť.

2.	Čo spôsobuje výpadky pri manipulácii (§7.2) — podozrenie na uvoľnenú batériu vo svorke sa dá overiť tak, že sa prsteňom počas merania zámerne pohýbe.

3.	Drift počas dlhého nosenia — ustálenie po minúte je odmerané, ale správanie po desiatkach minút nosenia (možný vlhkostný most medzi elektródami) overené nebolo.

4.	Výdrž batérie prsteňa — ako dlho vydrží jedna batéria CR1620 pri nepretržitom vysielaní, nie je zdokumentované; pred dlhšími meraniami sa to oplatí odmerať.

5.	„BAND" / „NO BAND" — dva kalibračné stĺpce zodpovedajú kusom prsteňa CAFE a CAD1; čo pásik mení, nie je potvrdené. Fotografovaný kus (§2.2) elastický pásik má, takže označenie pravdepodobne odlišuje kus s pásikom od kusu bez neho — ale ktorú adresu fotografovaný prsteň nesie, sa neodčítalo, takže to zostáva nepotvrdené.

6.	Význam polí — že sú konštantné, je odmerané; že 01 je kanál a CEE3/CAFE sú adresy, zostáva predpokladom vývojára, neovereným voči firmvéru.

7.	Šifrovanie rádiových paketov — zistiteľné len prijímačom 802.15.4. Pre popis súčasnej funkcie zariadenia nepodstatné.

## 10. Stav dokumentácie

K tomuto zariadeniu neexistujú žiadne obrazy firmvéru, zdrojový kód ani dokumentácia protokolu — pôvodný firmvér sa nezachoval (§8). Všetko vyššie uvedené pochádza zo štyroch zdrojov:

1.	Písomné informácie od vývojára zariadenia (hardvér, rádio, výklad polí, stav firmvéru).

2.	Kalibračné merania v CALIBRATION.xlsx.

3.	Fotografie prsteňa a dosky dongla, z ktorých boli odčítané označenia čipov.

4.	Vlastné merania z 18. 8. 2026 — pasívne odpočúvanie sériového portu a rozbor 67-minútového záznamu z 15. 6. 2026. Tie potvrdili alebo opravili údaje o perióde, ukončovacom znaku, rozsahu hodnôt, význame 65535, statických identifikátoroch, absencii párovania, správaní tlačidla a prevádzkovom správaní podľa §7.

Údaje označené v texte ako odmerané pochádzajú zo zdroja 4 a sú overiteľné zopakovaním merania. Údaje označené ako predpoklad pochádzajú od vývojára a overené neboli.