Table of Contents

# Technická dokumentácia — senzorický riadiaci modul VitalWork

Projekt: RAP_126 — Vývoj prototypu senzorického riadiaceho modulu pre monitorovanie fyziologického stavu operátora počas simulovaných pracovných scenárov Verzia dokumentu: 1.0 Dátum: 2026-07-22 Jazyk: Slovenčina (formálny výstup); technická dokumentácia zdrojového kódu je v angličtine.

## Obsah

- Účel dokumentu

- Prehľad systému

- Hardvérové komponenty

- Softvérová architektúra

- Komunikačné protokoly

- Dátový model

- Tok dát a spracovanie

- Bezpečnosť a oprávnenia

- Závislosť od externých nástrojov

- Postup zostavenia a nasadenia

- Schéma exportu dát (JSON/CSV)

## 1. Účel dokumentu

Tento dokument je formálnym technickým výstupom grantovej aktivity Activity 2 (modelovanie / simulácia) projektu RAP_126. Popisuje architektúru, komponenty, komunikačné protokoly a dátový model systému VitalWork — senzorického riadiaceho modulu na monitorovanie fyziologického stavu operátora počas piatich simulovaných biofeedback pracovných scenárov.

Systém je prototypom určeným na technické overenie merania fyziologických parametrov v kontrolovaných podmienkach. Druhé zariadenie spárované cez lokálnu Wi-Fi umožňuje operátorovi sledovať živú obrazovku monitorovaného zariadenia počas scenára; slúži výhradne ako pozorovacia pomôcka a na samotnom meraní sa nijako nepodieľa.

## 2. Prehľad systému

### 2.1 Schéma architektúry

Pozri diagram 01 — Architektúra systému: diagrams/png/01_system_architecture_en.png

Systém VitalWork tvoria štyri fyzické komponenty prepojené cez lokálnu Wi-Fi sieť a Bluetooth:

| Komponent | Úloha |
| --- | --- |
| Monitorované zariadenie (Android tablet/telefón, rola klienta) | Centrálny uzol: zber dát zo senzorov, správa sedenia, lokálny export a nahranie na server |
| eSense Pulse (Mindfield Biosignals) | Snímač srdcovej frekvencie a R-R intervalov cez BLE |
| eSense Respiration (Mindfield Biosignals) | Snímač dýchacej frekvencie cez audio konektor monitorovaného zariadenia |
| Galaxy Watch 8 (Samsung) | Snímač EDA, srdcovej frekvencie a IBI; posiela dáta cez Wearable Data Layer na monitorované zariadenie |
| Zobrazovacie zariadenie (Android tablet/telefón, rola servera) | Druhé zariadenie operátora; sleduje živú obrazovku monitorovaného zariadenia cez priame Wi-Fi spojenie |

Centrálny server VitalWork (mimo zariadenia) prijíma nahraté sedenia cez HTTP.

### 2.2 Cieľ merania

Systém zaznamenáva fyziologický stav operátora počas práce na piatich biofeedback scenároch (A–E): Referenčný stav, Kognitívna záťaž, Rušivé prostredie, Dlhodobá únava a Reakčné úlohy. Všetky časové pečiatky pochádzajú z jedných NTP-korigovaných hodín na monitorovanom zariadení (TimeProvider), takže vzorky zo všetkých senzorov zdieľajú spoločnú UTC časovú os bez ďalšej synchronizácie hodín medzi zariadeniami.

Paralelne sú zaznamenávané fyziologické signály:

- Srdcová frekvencia (BPM) a R-R intervaly (ms) — eSense Pulse

- Amplitúda dýchania — eSense Respiration

- Srdcová frekvencia (BPM), IBI (ms) a elektrodermálna aktivita EDA (µS) — Galaxy Watch 8

Tieto signály umožňujú korelovať fyziologický stav operátora s nárokmi jednotlivých scenárov — primárny analytický výstup modulu.

## 3. Hardvérové komponenty

### 3.1 eSense Pulse (Mindfield Biosignals)

| Vlastnosť | Hodnota |
| --- | --- |
| Typ | Hrudný remienok — PPG senzor |
| Rozhranie | Bluetooth Low Energy (BLE), Heart Rate Profile (Bluetooth SIG 0x180D) |
| Signály | Srdcová frekvencia (BPM), R-R intervaly (ms) |
| Vzorkovacia frekvencia | ≈ 4,5 Hz (225 ms perióda; nominálne 5 Hz) |
| Presnosť | ±2 BPM (rozsah 30–240 BPM) |
| Interný PPG | 500 Hz, spracovanie na zariadení pred BLE prenosom |

Identifikácia zariadenia: prefix názvu eSense alebo Manufacturer ID 0xFF0C v BLE advertising dátach. Zariadenie používa náhodný typ BLE adresy.

Protokol: GATT charakteristika 0x2A37 (Heart Rate Measurement), notifikácie povolené zápisom na CCCD 0x2902. Každá notifikácia obsahuje BPM hodnotu (UINT8 alebo UINT16) a voliteľne R-R intervaly (UINT16 LE, rozlíšenie 1/1024 s, konvertované na ms). Nulové R-R hodnoty sú zahadzované.

### 3.2 eSense Respiration (Mindfield Biosignals)

| Vlastnosť | Hodnota |
| --- | --- |
| Typ | Hrudný remienok — senzor rozťahovania hrudníka |
| Rozhranie | Audio konektor (3,5 mm jack) |
| Signál | Amplitúda dýchania (RA) — surový priebeh rozťahovania a sťahovania hrudníka |
| Vzorkovacia frekvencia | 5 Hz (konfigurovateľné cez SDK) |
| Odvodzovaný parameter (iba UI) | Dychová frekvencia (breaths/min) z detekcie priechodov nulou na 30-sekundovom okne — počíta sa pre živé zobrazenie, neukladá sa ako vzorka |

Nyquistovo kritérium: normálna dychová frekvencia je 0,2–0,33 Hz; pri 5 Hz je prevzorkovaná viac ako 15-násobne — dostatočná rezerva.

### 3.3 Samsung Galaxy Watch 8

| Vlastnosť | Hodnota |
| --- | --- |
| Typ | Inteligentné hodinky (Wear OS 6 / One UI Watch) |
| SDK | Samsung Health Sensor SDK (lokálny AAR, modul :wear) |
| Rozhranie | Wearable Data Layer (Bluetooth; bez internetu) |
| Signály | HR (BPM), IBI (ms), EDA (µS) |
| Vzorkovacia frekvencia | 1 Hz (natívna) |

Kľúčový dizajnový zámer: Galaxy Watch 8 nemá štandardný BLE Heart Rate Profile ani prístupný BLE GATT pre EDA. Samsung Health Sensor SDK beží výhradne na hodinkách. Preto je nutná dvojaplikačná architektúra: companion app (modul :wear) číta senzory na hodinkách a posiela merania na monitorované zariadenie cez Wearable Data Layer.

Store-and-forward: hodinky ukladajú každé meranie HR/IBI/EDA do lokálneho trvalého úložiska (súbor WatchSampleStore), takže sedenie so zhasnutou obrazovkou (Doze) nestráca žiadne dáta. Na konci sedenia monitorované zariadenie posiela príkaz FLUSH; hodinky vrátia uložené riadky ako DataClient DataItems (spoľahlivý prenos, vyrovnávaný počas krátkych výpadkov). Po prijatí monitorované zariadenie odosiela FLUSH_ACK a hodinky skrátia úložisko po potvrdenú časovú pečiatku.

Nepretržité doručovanie na pozadí vyžaduje foreground health službu na hodinkách, BODY_SENSORS_BACKGROUND a slučku HealthTracker.flush() s frekvenciou 1 Hz. Spojenie musí bežať cez priamy Bluetooth — ak je Bluetooth na telefóne vypnutý, Data Layer sa bez upozornenia prepne na cloudový relay, ktorý nedokáže doručiť dáta na telefón v režime Doze; UI hodiniek zobrazuje varovanie o vypnutom Bluetooth, aby sa tomuto zlyhaniu predišlo.

## 4. Softvérová architektúra

### 4.1 Modulová štruktúra

Projekt pozostáva z dvoch Gradle modulov:

| Modul | Popis | Min. SDK |
| --- | --- | --- |
| :app | Monitorované / zobrazovacie zariadenie — Android tablet alebo telefón | API 24 (Android 7.0) |
| :wear | Companion app — Galaxy Watch (Wear OS) | API 28 (Android 9.0) |

Technologický zásobník (:app):

| Vrstva | Technológia |
| --- | --- |
| Jazyk | Kotlin 2.3.0 |
| UI | Jetpack Compose (BOM 2026.01.00), Material Design 3 |
| Vkladanie závislostí | Hilt / Dagger |
| Lokálna databáza | Room 2.7.1 |
| HTTP klient (upload) | Ktor 3.3.0 (CIO) |
| NTP synchronizácia | Kronos (Lyft) |
| Peer link | Java-WebSocket + mDNS (Wi-Fi, port 9090) |
| Zrkadlenie obrazovky | stream-webrtc-android (WebRTC, peer-to-peer) |
| Watch link | Play Services Wearable (Data Layer) |

### 4.2 Vrstvená architektúra

Pozri diagram 01 — Architektúra systému

MainActivity
└── VitalWorkApplication  (Hilt app trieda)
    └── VitalWorkTheme    (Material 3 téma, natrvalo svetlá)
        └── AppNavigation (NavHost — Compose navigácia)
            └── Composable obrazovky

Prezentačná vrstva (ViewModely + Compose) komunikuje výhradne cez vrstvu dát (repozitáre a singleton receivery). Žiadna UI trieda nepristupuje priamo k databáze ani k sieťovým klientom.

Kľúčové singleton komponenty (Hilt):

| Komponent | Zodpovednosť |
| --- | --- |
| PeerLinkManager | Priame spojenie zariadenie-zariadenie cez WebSocket (rola server/klient, mDNS vyhľadávanie) |
| WatchSensorReceiver | Príjemca živých meraní z hodiniek + flush DataItems; sleduje stav spojenia (LIVE/DOZING/DISCONNECTED) |
| ScenarioRecordingRepositoryImpl | Riadenie nahrávania (start/stop) + ukladanie vzoriek do DB |
| TimeProvider | NTP-korigované wall-clock hodiny (Kronos) |
| KeepAliveCoordinator | Množina dôvodov (SESSION / LINK / SCREEN_SHARE) riadiaca životný cyklus foreground služby |

### 4.3 Foreground service

BackgroundConnectionService je jediná celoaplikačná foreground služba, ktorá udržuje proces, peer link a zrkadlenie obrazovky aktívne pri zhasnutej obrazovke, pokiaľ je aktívny aspoň jeden dôvod (SESSION, LINK, SCREEN_SHARE). Spustí sa hneď, ako sa množina dôvodov stane neprázdnou, a zastaví sa, keď zaniknú všetky dôvody.

### 4.4 Navigačné trasy

| Trasa | Obrazovka | Popis |
| --- | --- | --- |
| mode | ModeSelectionScreen | Výber role Server/Klient pri prvom spustení |
| tutorial | TutorialScreen | Úvodný onboarding (prvé spustenie) |
| home | HomeScreen | Prehľad prispôsobený role (rozloženie pre Server vs. Klient) |
| link/{role} | PeerLinkScreen | Spojenie zariadenie-zariadenie: párovanie, diagnostika, ovládanie zrkadlenia obrazovky |
| settings | SettingsScreen | Prefix zariadenia (A/B/C/D) a prepínač role Server/Klient |
| sensors | SensorsScreen | Zoznam dostupných senzorov |
| sensors/{sensorId} | SensorDetailScreen | Smerovanie na obrazovku špecifickú pre daný senzor |
| participants/new | ParticipantEntryScreen | Zadanie anonymizovaného účastníka (vytvára účastníka + sedenie) |
| sessions | SessionsScreen | Zoznam ukončených sedení |
| sessions/setup/{sessionId} | SessionControlScreen (setup mód) | Jednorazová kontrola pripojenia senzorov po zadaní účastníka |
| sessions/scenario-select/{sessionId} | ScenarioSelectionScreen | Rozcestník scenárov: výber A–E alebo ukončenie sedenia |
| sessions/active/{sessionId} | SessionControlScreen | Nahrávanie zvoleného scenára (auto-štart + odpočet) |
| sessions/review/{sessionId} | SessionDetailScreen | Prehľad sedenia, lokálny export, nahranie |

## 5. Komunikačné protokoly

### 5.1 Spojenie zariadenie-zariadenie (zobrazovacie ↔ monitorované zariadenie)

Pozri diagram 01 — Architektúra systému: diagrams/png/01_system_architecture_en.png

Úlohy:

| Zariadenie | Rola |
| --- | --- |
| Zobrazovacie zariadenie | WebSocket server (Java-WebSocket, port 9090), inzerovaný cez mDNS |
| Monitorované zariadenie | WebSocket klient — vyhľadá zobrazovacie zariadenie a pripojí sa |

Vyhľadanie a párovanie (iniciované klientom):

- Zobrazovacie zariadenie (rola servera) sa inzeruje cez mDNS.

- Monitorované zariadenie (rola klienta) nájde službu a otvorí WebSocket spojenie na ws://{ipZobrazovacieho}:9090.

- Ten istý WebSocket nesie párovanie, voľný textový diagnostický log a WebRTC signalizáciu (offer/answer/ICE kandidáti) pre zrkadlenie obrazovky.

- Po dokončení signalizácie monitorované zariadenie streamuje svoju živú obrazovku zobrazovaciemu zariadeniu priamo peer-to-peer cez WebRTC/UDP — samotné video nikdy neprechádza cez WebSocket.

Spojenie beží v jednej role naraz na zariadenie (PeerLinkManager.activeRole) a je udržiavané pri spánku cez BackgroundConnectionService. Nešifrovaná prevádzka je povolená iba pre lokálnu sieť (network_security_config.xml) a zachytávanie obrazovky vyžaduje oprávnenia FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION a POST_NOTIFICATIONS.

Nákladový model: zrkadlenie obrazovky je bezplatné na prevádzku — bez media servera, bez cloud relay, jediný externý prvok je bezplatný verejný STUN server Google na zisťovanie lokálnych adries. Jediné reálne náklady sú batéria/teplo na zdieľajúcom zariadení a lokálna Wi-Fi šírka pásma. Použitie mimo lokálnej siete by vyžadovalo TURN relay, ktorý tento systém nepoužíva.

### 5.2 BLE (eSense Pulse)

Monitorované zariadenie skenuje BLE zariadenia (nefiltrovane, nízka latencia), identifikuje eSense Pulse podľa názvu alebo Manufacturer ID, pripája sa cez GATT a povolí notifikácie na charakteristike 0x2A37. Parser (BleParsers.kt) spracováva UINT8 aj UINT16 formát a extrahuje R-R intervaly.

### 5.3 Audio (eSense Respiration)

eSense SDK číta analógový signál z audio konektora (3,5 mm jack). Aplikácia konfiguruje vzorkovaciu frekvenciu 5 Hz. Dychová frekvencia je odvodzovaná z detekcie priechodov nulou na 30-sekundovom posuvnom okne.

### 5.4 Wearable Data Layer (Galaxy Watch 8)

Pozri diagram 05 — Store-and-forward Galaxy Watch: diagrams/png/05_watch_store_forward_en.png

Živé dáta: WatchSensorService (hodinky) → MessageClient → WatchListenerService (monitorované zariadenie) → WatchSensorReceiver.

Flush (koniec sedenia): - WatchCommandSender posiela FLUSH - WatchCommandListenerService (hodinky) vyprázdni vyrovnávaciu pamäť SDK do úložiska, potom WatchFlushWriter zabalí uložené riadky do dávkovaných DataItems - WatchListenerService.onDataChanged (monitorované zariadenie) ich prijme a spracuje, a odošle FLUSH_COMPLETE - WatchSessionDrainer priradí každý riadok k scenáru podľa časového okna a odstráni duplicity voči vzorkám už zapísaným naživo - Monitorované zariadenie odošle FLUSH_ACK:<maxTimestamp> a hodinky skrátia úložisko po túto časovú pečiatku, pričom si ponechajú prípadný nepotvrdený zvyšok pre ďalší flush

Stav spojenia: nízkofrekvenčný HEARTBEAT každých 30 s udržuje indikátor spojenia s hodinkami na monitorovanom zariadení v stave DOZING (nie false “Disconnected”), keď sa živé streamovanie počas Doze pozastaví — dáta sú bezpečne v úložisku a flush ich získa. Automatické zobudenie hodiniek pri flush je best-effort; záložným riešením je manuálne ťuknutie na hodinky, no žiadne dáta sa nestratia, keďže úložisko je trvalé až do potvrdenia.

### 5.5 NTP synchronizácia

Monitorované zariadenie používa Kronos (TimeProvider.nowMs()) pre všetky ukladané a exportované časové pečiatky. Vzorky každého senzora — eSense, Galaxy Watch aj akákoľvek časová pečiatka zaznamenaná počas scenára — zdieľajú tie isté hodiny, takže zarovnanie naprieč tokmi dát nevyžaduje žiadnu ďalšiu synchronizáciu hodín medzi zariadeniami.

## 6. Dátový model

Pozri diagram 03 — Dátový model (ER schéma): diagrams/png/03_data_model_en.png

Room databáza (schéma v6) so 4 entitami; kaskádové mazanie na všetkých cudzích kľúčoch. Schéma používa fallbackToDestructiveMigration, takže zvýšenie verzie vymaže staré lokálne riadky bez ručne písanej migrácie — prijateľné, keďže sedenia sú v čase zmeny schémy už exportované/nahraté.

| Entita | Tabuľka | Účel |
| --- | --- | --- |
| ParticipantEntity | participants | Anonymizovaný účastník (participantCode) |
| SessionEntity | sessions | Sedenie (FK → participants; status: ACTIVE, COMPLETED, UPLOADED) |
| ScenarioEntity | scenarios | Jeden priebeh biofeedback scenára v rámci sedenia (FK → sessions; kód, startedAt/endedAt) |
| SensorSampleEntity | sensor_samples | Časový rad vzoriek (FK → scenarios; timestampMs, elapsedMs, sensorType, value) |

### 6.1 Enumerácie

| Enum | Hodnoty |
| --- | --- |
| SessionStatus | ACTIVE, COMPLETED, UPLOADED |
| ScenarioCode | REFERENCE_STATE (A), COGNITIVE_LOAD (B), DISTRACTING_ENVIRONMENT (C), LONG_TERM_FATIGUE (D), REACTION_TASKS (E) |
| SensorType | ESENSE_HEART_RATE, ESENSE_RR_INTERVAL, RESPIRATION, WATCH_HR, WATCH_IBI, WATCH_EDA |

ScenarioCode nesie ako vlastnosti enumu krátky oficiálny kód (A–E) a zobrazovaný názov — v databáze a na serveri sa ukladá samotný názov konštanty (napr. REFERENCE_STATE), takže popisné názvy sa môžu meniť bez porušenia existujúcich záznamov.

### 6.2 Kódovanie identifikátorov

Každé zariadenie má pridelený prefix (A/B/C/D) konfigurovaný v nastaveniach (SettingsRepository, SharedPreferences, predvolene A). Prefix označuje kódy účastníkov (A-001-260722-143022) aj sedení (VW-A-yyMMdd-HHmmss), takže viac zariadení testujúcich paralelne nikdy nevytvorí kolidujúce kódy. Operátori sa musia vopred dohodnúť, ktoré písmeno patrí ktorému zariadeniu; počítadlo je vedené samostatne pre každý prefix (ParticipantDao.getParticipantCountByPrefix), takže kolíziám sa predchádza iba medzi zariadeniami s odlišnými literami.

### 6.3 Uchovávanie predpočítaných počtov vzoriek

SessionEntity uchováva predpočítané počty vzoriek podľa typu (hrSampleCount, respirationSampleCount, rrIntervalSampleCount, edaSampleCount, watchHrSampleCount, watchIbiSampleCount) spolu s počtom scenárov, aby sa prehľadová obrazovka vykresľovala bez opakovaného dotazovania na sensor_samples. Tieto počty sa vypočítajú raz pri ukončení sedenia zo vzoriek zaznamenaných v databáze.

### 6.4 História schémy

Schéma sa vyvíjala počas biofeedback pivotu: v2 pridala WATCH_IBI; v3 rozdelila typy senzorov podľa zariadenia; v4 pridala počítadlá vzoriek z hodiniek; v5 odstránila polia pre reakčný čas/VR (scenarioCategory, eventTimestampMs, reactionTimestampMs) a sessions.notes; v6 premenovala deväť priemyselných kódov scenárov na päť biofeedback scenárov popísaných v §6.1. Bývalá VR fáza — spojenie s Meta Quest, HTTP server na zariadení a UDP discovery beacon — bola v tomto pivote úplne odstránená a nie je súčasťou aktuálneho systému.

## 7. Tok dát a spracovanie

Pozri diagram 04 — Tok dát: diagrams/png/04_data_flow_pipeline_en.png

### 7.1 Nahrávanie scenára

Operátor zvolí scenár A–E → ScenarioRecordingRepositoryImpl.startRecording()
    ├─ eSense Pulse (~4,5 Hz)    → ESENSE_HEART_RATE + ESENSE_RR_INTERVAL
    ├─ eSense Respiration (5 Hz) → RESPIRATION
    └─ Galaxy Watch (1 Hz)       → WATCH_HR + WATCH_IBI + WATCH_EDA (živý stream)

Vzorky sa dávkujú (50 vzoriek alebo 1 s flush interval, podľa toho, čo nastane skôr) pred zápisom do
Room DB. Dáta z hodiniek túto vyrovnávaciu pamäť preskakujú — prídu v jednej dávke na konci sedenia
(§7.2).

Operátor sa vráti do rozcestníka scenárov → ScenarioRecordingRepositoryImpl.stopRecording()
    → zapíše endedAt do ScenarioEntity
    → ukončí zber vzoriek pre tento scenár

### 7.2 Koniec sedenia a flush hodiniek

Pozri diagram 05 — Store-and-forward Galaxy Watch: diagrams/png/05_watch_store_forward_en.png

Operátor ukončí sedenie
    → WatchCommandSender.sendFlush()
    → Hodinky vyprázdnia svoju vyrovnávaciu pamäť SDK, potom odošlú uložené riadky (dávkované
      DataClient DataItems)
    → WatchListenerService.onDataChanged() prijme a spracuje riadky; hodinky odošlú FLUSH_COMPLETE
    → WatchSessionDrainer priradí vzorky k scenárom podľa časového okna, s odstránením duplicít
      voči naživo streamovaným vzorkám
    → ScenarioRecordingRepositoryImpl zapíše priradené riadky do DB
    → FLUSH_ACK:<maxTimestamp> → hodinky skrátia úložisko po túto časovú pečiatku
    → SessionEntity.status = COMPLETED

### 7.3 Export a nahranie

Koniec sedenia (automaticky)
    → SessionHttpUploader (Ktor klient) → POST /api/sessions/upload na server VitalWork
        (jeden idempotentný POST, identifikovaný kódom sedenia sessionCode; bezpečný na opakovanie)
    → Pri úspechu: SessionEntity.status = UPLOADED

Voliteľne, na podnet operátora (obrazovka prehľadu sedenia)
    → SessionExportService → JSON + CSV zapísané do priečinka Documents

Timeout nahrania: REQUEST_TIMEOUT_MS = 600 000 ms — celkový čas prenosu tela; dlhé sedenia s tisíckami vzoriek môžu byť pomalšie na slabšom spojení. Neúspešné nahranie možno manuálne zopakovať z obrazovky prehľadu sedenia.

### 7.4 Analytický modul

Implementované v prototype: - Detekcia medzier v senzorových dátach (GapDetector) — pre každý typ senzora a každý scenár - Správa o kompletnosti flush hodiniek (WatchReconciliationReport — claimed/received/in-window/db rows)

Navrhnuté (nie implementované v aktuálnom prototype): - Automatické porovnanie nameraných hodnôt s referenčnými fyziologickými prahmi - Agregácia a štatistická analýza naprieč viacerými sedeniami

## 8. Bezpečnosť a oprávnenia

### 8.1 Android oprávnenia (:app)

| Oprávnenie | Účel |
| --- | --- |
| INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE | Nahranie na server VitalWork, konektivita peer linku |
| CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE | mDNS vyhľadávanie druhého zariadenia |
| RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS | eSense Respiration (audio konektor) |
| BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT, BLUETOOTH_ADVERTISE | BLE pre eSense Pulse (Android 12+) |
| BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN | BLE pre staršie verzie Androidu (≤ API 30) |
| ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION | Vyžadované Androidom pre BLE skenovanie |
| WRITE_EXTERNAL_STORAGE (≤ API 28) | Legacy lokálny export |
| FOREGROUND_SERVICE + varianty (mikrofón, pripojené zariadenie, synchronizácia dát, media projection) | Udržanie sedenia, peer linku a zrkadlenia obrazovky aktívnych pri zhasnutej obrazovke |
| WAKE_LOCK | Wi-Fi lock udržujúci sieťové pripojenie počas Doze |
| POST_NOTIFICATIONS | Notifikácia foreground service (API 33+) |
| REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS | Voliteľná výnimka, aby OEM správcovia batérie neukončili dlhé sedenia |
| WRITE_SETTINGS | Voliteľné: stmieva podsvietenie zdieľajúceho zariadenia počas zrkadlenia obrazovky, kým zachytávanie pokračuje |

### 8.2 Anonymizácia

Systém neuchováva žiadne osobné identifikátory. Účastníci sú evidovaní výhradne cez automaticky generovaný kód (A-001-…) bez mena, dátumu narodenia ani iných osobných údajov. Pole s kódom účastníka je v UI len na čítanie, aby bola schéma odolná voči preklepom.

## 9. Závislosť od externých nástrojov

| Nástroj / Knižnica | Verzia | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| Kotlin | 2.3.0 | Maven Central |
| Jetpack Compose BOM | 2026.01.00 | Google Maven |
| Hilt / Dagger | (cez BOM) | Google Maven |
| Room | 2.7.1 | Google Maven |
| Ktor (CIO klient) | 3.3.0 | Maven Central |
| Kronos (Lyft NTP) | 0.0.1-alpha11 | Maven Central |
| Java-WebSocket | aktuálna | Maven Central |
| stream-webrtc-android | aktuálna | Maven Central |
| Play Services Wearable | aktuálna | Google Maven |
| Samsung Health Sensor SDK | aktuálna | Lokálny AAR (wear/libs/) |
| eSense SDK | 2.x | Lokálny JAR (app/libs/eSense_sdk_2_lib.jar) |

Všetky verzie sú centrálne spravované v gradle/libs.versions.toml.

## 10. Postup zostavenia a nasadenia

### 10.1 Požiadavky

- JDK 17+ — odporúčame bundlovaný JBR z Android Studio

- Android Studio (aktuálna verzia) alebo príkazový riadok s Gradle 9.3.0

- Pripojené Android zariadenie (API 24+ pre :app, API 28+ pre :wear)

### 10.2 Príkazy

# Debug build
./gradlew assembleDebug

# Inštalácia na pripojené zariadenie
./gradlew :app:installDebug        # monitorované / zobrazovacie zariadenie (tablet alebo telefón)
./gradlew :wear:installDebug       # companion app Galaxy Watch

# Release AAB (vyžaduje keystore v local.properties)
./gradlew bundleRelease

# Testy
./gradlew test                     # unit testy (bez zariadenia)
./gradlew connectedAndroidTest      # inštrumentované testy (zariadenie / emulátor)

# Čistenie
./gradlew clean

### 10.3 Konfigurácia local.properties

Pre podpisovanie release buildu:

KEYSTORE_PATH=...
KEYSTORE_PASSWORD=...
KEY_ALIAS=...
KEY_PASSWORD=...

Základná URL adresa servera VitalWork, ktorú používa SessionHttpUploader, je taktiež konfigurovaná v local.properties.

### 10.4 Inštalácia companion app (Galaxy Watch)

Postup inštalácie modulu :wear na Galaxy Watch 8 (cez ADB cez Wi-Fi alebo priamo) je detailne popísaný v doc/install_watch_app.md.

## 11. Schéma exportu dát (JSON/CSV)

Pozri diagram 06 — Schéma exportu: diagrams/png/06_export_schema_en.png

Na konci sedenia sa sedenie automaticky nahrá na server VitalWork jedným idempotentným JSON POST-om (/api/sessions/upload, identifikovaným kódom sedenia sessionCode). Uloženie JSON/CSV súborov lokálne na zariadení je samostatný, voliteľný krok, ktorý môže operátor spustiť — exportovaný JSON je autoritatívny, plne vnorený balík; CSV súbory (jeden na scenár) sú plochý pohľad na tie isté vzorky, vhodný pre tabuľkové procesory.

### 11.1 Rozloženie súborov

| Súbor | Rozsah | Príklad názvu |
| --- | --- | --- |
| {sessionCode}_export.json | Jeden súbor na sedenie (účastník + sedenie + všetky scenáre + všetky vzorky) | VW-A-260722-171532_export.json |
| {sessionCode}_NN_{SCENARIO}.csv | Jeden súbor na scenár (NN = 01, 02, …, poradie) | VW-A-260722-171532_02_COGNITIVE_LOAD.csv |

### 11.2 Štruktúra JSON (verzia schémy 2.1.0)

Koreňový objekt (SessionExport) nesie version, exportedAt a tri vnorené bloky — participant, session a scenarios[].

| Cesta | Typ | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| version | string | Verzia schémy exportu, aktuálne "2.1.0" |
| exportedAt | string | ISO-8601 UTC časová pečiatka exportu |
| participant.participantCode | string | Anonymizovaný kód (napr. A-007-260722-063337) |
| participant.age | int? | Nullable |
| participant.gender | string? | Nullable |
| session.sessionCode | string | VW-{prefix}-yyMMdd-HHmmss |
| session.startedAt | string | ISO-8601 UTC |
| session.endedAt | string? | ISO-8601 UTC, nullable |
| session.status | string | COMPLETED alebo UPLOADED |
| session.statistics.* | int | Sedem počtov podľa typu: scenarioCount, hrSampleCount, respirationSampleCount, rrIntervalSampleCount, edaSampleCount, watchHrSampleCount, watchIbiSampleCount |
| scenarios[] | array | Jedna položka na priebeh biofeedback scenára (pozri nižšie) |

Každá položka scenarios[]:

| Cesta | Typ | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| scenarioCode | string | Jeden z REFERENCE_STATE, COGNITIVE_LOAD, DISTRACTING_ENVIRONMENT, LONG_TERM_FATIGUE, REACTION_TASKS |
| startedAt | string | ISO-8601 UTC |
| endedAt | string? | ISO-8601 UTC, nullable |
| gaps | object? | Správa o medzerách pre každý senzor (heartRate, rrInterval, respiration); každá = gapCount, gapTotalMs, gaps[]{startElapsedMs, endElapsedMs, gapMs} |
| samples[] | array | Časový rad (pozri nižšie) |

Každá položka samples[]:

| Pole | Typ | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| timestampMs | long | NTP-korigované UTC epoch ms |
| elapsedMs | long | ms od začiatku scenára |
| sensorType | string | Pozri §11.4 |
| value | float | Nameraná hodnota v jednotke pre daný sensorType |

Príklad (skrátený):

{
  "version": "2.1.0",
  "exportedAt": "2026-07-22T08:20:00Z",
  "participant": {
    "participantCode": "A-007-260722-063337",
    "age": 32,
    "gender": "F"
  },
  "session": {
    "sessionCode": "VW-A-260722-063346",
    "startedAt": "2026-07-22T06:33:46Z",
    "endedAt": "2026-07-22T08:18:31Z",
    "status": "UPLOADED",
    "statistics": {
      "scenarioCount": 5,
      "hrSampleCount": 25834,
      "respirationSampleCount": 27000,
      "rrIntervalSampleCount": 7475,
      "edaSampleCount": 5364,
      "watchHrSampleCount": 5117,
      "watchIbiSampleCount": 1214
    }
  },
  "scenarios": [
    {
      "scenarioCode": "COGNITIVE_LOAD",
      "startedAt": "2026-07-22T06:50:38Z",
      "endedAt": "2026-07-22T07:10:38Z",
      "gaps": null,
      "samples": [
        { "timestampMs": 1782283839046, "elapsedMs": 279, "sensorType": "watch_hr", "value": 82.0 }
      ]
    }
  ]
}

### 11.3 Štruktúra CSV (jeden súbor na scenár)

Každý CSV začína komentárovou hlavičkou s metadátami (riadky s prefixom #) popisujúcou scenár, za ktorou nasleduje jeden riadok dátovej hlavičky a riadky vzoriek. Komentárový riadok sa zapíše len vtedy, keď príslušná hodnota existuje (napr. riadok *_gaps sa vynechá pri scenári bez zistených medzier).

Hlavička metadát (# kľúč,hodnota): session_code, scenario_code, start_time, end_time, esense_hr_samples, respiration_samples (zapisujú sa vždy), plus rr_interval_samples, watch_hr_samples, watch_ibi_samples, watch_eda_samples (iba ak > 0), a počítadlá medzier pre každý senzor (*_gaps, *_gap_total_ms, iba ak existujú).

Dátové stĺpce:

| Stĺpec | Typ | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| timestamp_ms | long | NTP-UTC epoch ms |
| elapsed_ms | long | ms od začiatku scenára |
| sensor_type | string | Pozri §11.4 |
| value | float | Nameraná hodnota |

# session_code,VW-A-260722-063346
# scenario_code,COGNITIVE_LOAD
timestamp_ms,elapsed_ms,sensor_type,value
1782283839046,279,watch_hr,82.0
1782283839237,470,watch_eda,21.434
1782283840047,1280,esense_heart_rate,78.0

### 11.4 Hodnoty sensorType a jednotky

Pole sensorType v JSON aj stĺpec sensor_type v CSV používajú rovnaký slovník malými písmenami (sú to prenosové hodnoty, odlišné od interných názvov enumu SensorType):

| Prenosová hodnota | Jednotka | Zdroj |
| --- | --- | --- |
| esense_heart_rate | BPM | eSense Pulse |
| rr_interval | ms | eSense Pulse |
| respiration | amplitúda (surový priebeh) | eSense Respiration |
| watch_hr | BPM | Galaxy Watch 8 |
| watch_ibi | ms | Galaxy Watch 8 |
| watch_eda | µS | Galaxy Watch 8 |

Poznámka: štatistiky medzier sú odvodené pri exporte — nie sú uložené ako surové stĺpce v databáze. Nahranie na server používa ekvivalentné JSON telo s rovnakými hodnotami; endpoint je identifikovaný kódom sedenia sessionCode, takže opätovné nahranie nahradí scenáre a vzorky daného sedenia.

Dokument je súčasťou formálneho výstupu projektu RAP_126, Activity 2 (modelovanie / simulácia). Všetky diagramy sú dostupné v adresári doc/grant_RAP_126/diagrams/ ako .png render aj interaktívny .html.